**一、功能要求**

1、具备≥5英寸显示屏。

▲2、具备气导、骨导、声场下的双声道测听。

3、具备特殊测试模式：言语测听、伪聋测试、西湖测试等。

▲4、刺激声包括但不限于以下类型：纯音、啭音、脉冲音、麦克风输入、音频文件输入。

5、具备测听中的掩蔽功能。

6、掩蔽声包括但不限于以下类型：窄带噪声、白噪声、言语噪声。

7、输出刺激声的频率需涵盖以下范围：125-8000Hz。

▲8、输出刺激声的声强范围：气导强度为-10-120dBHL，骨导强度为-10-80dBHL。

9、步进最小可选1dB，最大可选5dB。

10、纯音测听模式下，听力图记录内容包括：dBHL、MCL、UCL、耳鸣、R+L。

11、具备病历管理功能，可同屏对比历史听力情况。

12、支持测听数据与关联到医院病历系统。

13、具备打印功能。

**二、配置要求**

1、主机1台

2、气导耳机1副

3、骨导耳机1副

4、应答开关1个

5、鹅颈麦克风1个

6、电源适配器1个

7、设备资料1套

8、快捷操作卡1张