## 1
6.遴选清单
序号 | 试剂名称 | 规格（包括但不限于所列规格） | 试剂适用设备 （设备品牌+名称+型号） | 备注
1 | 人类白细胞抗原B27核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24人份/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司全自动医用PCR分析系统SLAN-96P | 1.包装规格：24人份/盒 2.试剂用途：用于体外定性检测人全血样本中白细胞抗原HLA-B27型B2704、B2705亚型DNA。 3.检测样本：全血 4.dUTP/UNG防污染体系，有效防止检测环境中的PCR产物污染。 5.灵敏度高：最低检测限参考品（基因组DNA浓度1ng/ul）完全检出阳性。 6.产品性能稳定，确保实验结果的重复性，批内变异系数Ct<5%。 7.有效期：—20℃避光密闭保存，有效期为12个月。 8.对4℃保存5~6个月的全血样本，检测准确仍可达到95%以上。
2 | 甲基化检测样本前处理试剂盒 | 12人份/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司全自动医用PCR分析系统SLAN-96P | 子宫内膜癌甲基化检测试剂参数 1.包含CDO1和CELF4两个基因； 2.采用样本为宫颈脱落细胞； 3.对子宫内膜癌灵敏度不低于94%，特异性不低于94%；对EIN/AH灵敏度不低于83%，特异性不低于97%； 4.结果判读采用ΔCT值法； 5.单管检测，操作简单； 6.使用的细胞样本可在在常温下储存及运输。在常温下保存至少9个月。 7.分别检测3份精密度参考品，分别做10次重复，检测结果均为对应的阳性和阴性，且靶基因Ct值的变异系数(CV)均≤5.0%。
3 | 人类白细胞抗原B位点5801基因检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20测试/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司全自动医用PCR分析系统SLAN-96P | 1.可定性检测HLA-B*5801基因。 2.实验方法：PCR-荧光探针法 3.反应体系中添加UNG酶，用于防止PCR产物污染 4.可以检测浓度为5-100ng/μL的人类基因组DNA
4 | CYP2D6*10、CYP2C9*3、ADRB1(1165G>C)、AGTR1(1166A>C)、ACE(I/D)检测试剂盒（PCR-熔解曲线法） | 24人份/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司全自动医用PCR分析系统SLAN-96P
5 | 人类白细胞抗原B位点1502基因检测试剂盒（PCR-荧光法） | 48测试/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司全自动医用PCR分析系统SLAN-96P
6 | Y染色体微缺失检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司全自动医用PCR分析系统SLAN-96P | 1.检测位点：检测男性外周血 DNA 样本中的 Y 染色体微缺失，检测缺失位点为 AZFa(sY84、sY86)、AZFb(sY127、sY134)、AZFc(sY254、sY255) 。 2.采用多重荧光 PCR 技术，通过实时荧光 PCR 仪，进行同步核酸扩增与检测。采用多重 PCR 扩增，通过仪器四种荧光检测通道分别检测Y 染色体 AZFa、AZFb、AZFc 三个区域的 6 个 STS 位点、内对照男性性别决定基因 sY14（Sex-determining region of the Y chromosome）及内对照β-globin基因。内参基因用于评估样本质量及 PCR 抑制因素。 3.可适用机型：荧光PCR仪：ABI 7500、宏石Slan 96S、宏石Slan 96P （具有FAM, HEX/JOE,ROX/Red 610, Cy5 荧光检测通道） 4.样本类型：包含静脉全血。 5.最低检出限： 以 AZFa 缺失、AZFb 缺失、AZFc 缺失、AZFbc 缺失及 AZFabc缺失样本，DNA 浓度不高于 15ng/μL。
7 | 甲基化检测样本前处理试剂盒 | 6人份/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司全自动医用PCR分析系统SLAN-96P | 宫颈癌甲基化检测试剂技术参数 1.试剂盒必须包含PAX1和JAM3两个基因。 2.分别检测2份精密度参考品，分别做10次重复，检测结果均为对应的阳性，且靶基因C值的变异系数(CV)均≤5.0%。 3.结果判读简单：仅需要读取检测基因的CT值和ΔCT值，即可判断阴阳性。 4.操作简单：实现样本的单孔检测，省时省力，节约耗材。 5.临床试验结果： 检测灵敏度大于95.9%，特异性大于87%。 6.试剂在-20±5℃保存， 有效期12个月。 7.使用的细胞样本可在在常温下储存及运输。 在常温下保存至少9个月。 8.试剂与SDC2、TFPI2、RNF180、Septin9、SHOX2、RASSF1A、PTGER4常见甲基化基因和PAX2、PAX9、JAM1、JAM2易交叉基因均无交叉反应。 同时与单纯疱疹病毒 II 型、 梅毒螺旋体、 解脲支原体、 人型支原体、 淋球菌、 白色念珠菌、 阴道毛滴虫、 沙眼衣原体、 阴道加德纳氏菌、 短小芽孢杆菌、 鲍曼不动杆菌、 耻垢分枝杆菌、 脆弱类杆菌、 阴沟肠杆菌、 粪肠球菌、 大肠杆菌、 金黄色葡萄球菌、 表皮葡萄球菌、 甲型链球菌等均无交叉反应。对子宫内膜良性样本和卵巢良性样本具有良好的特异性，特异性为 100%； 在易混淆癌肿中（子宫内膜癌和卵巢癌） 的特异性均为 100%。 9.试剂不受以下干扰物质在影响：甲硝锉含量为 10mg/ml、 壬苯醇醚栓含量为 20mg/ml、 抗宫炎胶囊含量为 5mg/ml、 33%人体润滑液、 血红蛋白 2g/L、 牛血清白蛋白 50g/L、 50%宫颈粘液、 白细胞含量为 106细胞/mL。
8 | 甲基化检测样本前处理试剂盒 | 24人份/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司全自动医用PCR分析系统SLAN-96P | 1.检测CDO1 和HOXA9两个基因 2.卵巢癌检出率在93%以上 3.样本类型为血浆 4.精密度样本重复检测10次，靶基因Ct值变异系数≤5%
9 | 诺如病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 单管单人份，10人份/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司全自动医用PCR分析系统SLAN-96P | 1、试剂盒的灵敏度可达1.0x10³ copies/mL。 2、阴阳性参考品符合率：5份阳性参考品符合率为100%;10份阴性参考品符合率为100%. 3、精密度：批内，批间，日内，日间，不同操作者间精密度检测Ct值的变异系数(CV)均小于5%. 4、分析特异性： 4.1交叉反应：与粪便中常见的厌氧菌(拟杆菌属，乳酸杆菌，厌氧消化链球菌)，诺如病毒其他基因型(GIII型，GV型，GYI型)以及感染部位相同或感染症状相似的其他病原体(肠道病毒，肠道病毒71型，星状病毒，A组轮状病毒，B组轮状病毒，C组轮状病毒，札如病毒，40型肠道腺病毒，41型肠道腺病毒，大肠杆菌，幽门螺旋杆菌)，在厌氧菌浓度不高于1X10^6CFU/m，诺如病毒其他基因型浓度不高于1.0X10^6copies/mL以及其他病原体浓度不高于1.0X10^5copies/mL时，本试剂盒的检测结果均为阴性，无交叉反应。 1.4.2干扰实验：样本中可能存在内源性干扰物质粪便中脂肪滴(甘油三酯)，血红蛋白，白细胞，粘蛋白和外源性干扰物质如青霉素(20U/mL)及氨苄青霉素(6ug/mL)，克林霉素(13.11mg/L)，头孢唑林(106ug/mL)，红霉素(12mg/L)，利巴韦林(2 mg/L)，甲基泼尼松龙(20 mg/L)，诺氟沙星(2.5mg/L)，在试剂盒的检测条件下，对检测结果的均无干扰。
10 | 鲍曼不动杆菌耐碳青霉烯类抗生素基因（OXA23）检测试剂盒（荧光PCR法） | 20人份/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司全自动医用PCR分析系统SLAN-96P | 1.产品用途及检验原理：试剂盒用于体外定性检测人痰液样本中鲍曼不动杆菌固有基因 OXA51 和鲍曼不动杆菌耐碳青霉烯类抗生素基因 OXA23，试剂盒采用的是 Taqman 荧光定量 PCR 法； 2.产品有效期：-18℃及以下温度保存，有效期 12 个月； 3.最低检测限：按照质粒拷贝数确定的最低检测限为 10³copies/mL，按照菌培养法确定的最低检测限为 10³CFU/mL； 4.交叉反应：与白喉杆菌、流感嗜血杆菌、变形杆菌、奇异变形杆菌、阴沟肠杆菌、白色念珠菌、脑膜炎奈瑟菌、肺炎链球菌、粪肠球菌、表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯氏菌、产酸克雷伯菌、洋葱伯克霍尔德菌、铜绿假单胞菌均无交叉反应。
11 | 耐万古霉素肠球菌基因(vanA,vanB)检测试剂盒（荧光PCR法） | 20人份/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司全自动医用PCR分析系统SLAN-96P | 1.产品用途及检验原理：试剂盒用于体外定性检测人尿液样本中肠球菌基因 16S rDNA 和耐万古霉素肠球菌特异性基因 vanA 和 vanB，试剂盒采用的是 Taqman 荧光定量 PCR 法； 2.产品有效期：-18℃及以下温度避光保存，有效期 12 个月； 3.最低检测限：按照质粒拷贝数确定的最低检测限为 10³copies/mL，按照菌培养法确定的最低检测限为 10³CFU/mL； 4.交叉反应：与大肠埃希菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、变形杆菌、奇异变形杆菌、血链球菌、表皮葡萄球菌、白色念珠菌、 产酸克雷伯菌、洋葱伯克霍尔德菌、鲍曼不动杆菌、白喉杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、流感嗜血杆菌、脑膜炎奈瑟菌均无交叉反应。
12 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌耐药性基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 20人份/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司全自动医用PCR分析系统SLAN-96P | 1.产品用途及检验原理：试剂盒用于体外定性检测人痰液或咽拭子样本中耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（Methicillin-resistant Staphylococcus aureus）的特异性耐药基因mecA 和金黄色葡萄球菌的种属特异性基因 femA，试剂盒采用的是 Taqman 荧光定量 PCR 法； 2.产品有效期：-18℃及以下温度避光保存，有效期 12 个月； 3.最低检测限：按照质粒拷贝数确定的最低检测限为 10³copies/mL，按照菌培养法确定的最低检测限为 10³CFU/mL； 4.交叉反应：与白喉杆菌、流感嗜血杆菌、变形杆菌、奇异变形杆菌、阴沟肠杆菌、鲍曼不动杆菌、脑膜炎奈瑟菌、肺炎链球菌、粪肠球菌、酪(铅)黄肠球菌、鹑鸡肠球菌、血链球菌、甲氧西林敏感表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌甲氧西林敏感株、大肠埃希菌、肺炎克雷伯氏菌、产酸克雷伯菌、洋葱伯克霍尔德菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌均无交叉反应。
13 | 肺炎克雷伯菌及耐碳青霉烯类抗生素基因KPC检测试剂盒（荧光PCR法） | 20人份/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司全自动医用PCR分析系统SLAN-96P | 1.产品用途及检验原理：试剂盒用于体外定性检测人痰液样本中肺炎克雷伯菌外膜磷酸蛋白 phoE 基因和 KPC 基因，试剂盒采用的是 Taqman 荧光定量 PCR 法； 2.产品有效期：-18℃及以下温度保存，有效期 12 个月； 3.最低检测限：按照质粒拷贝数确定的最低检测限为 10³copies/mL，按照菌培养法确定的最低检测限为 10³CFU/mL； 4.交叉反应：phoE 基因检测结果与粪肠球菌、屎肠球菌、白喉杆菌、流感血杆菌、变形杆菌、奇异变形杆菌、鲍曼不动杆菌、脑膜炎奈瑟菌、血链球菌、甲氧西林敏感表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌甲氧西林敏感株、大肠埃希菌、产酸克雷伯菌、洋葱伯克霍尔德菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、嗜麦芽寡养单胞杆菌、肺炎链球菌、卡他莫拉菌、化脓链球菌、阴沟肠杆菌、粘质沙雷菌、产气肠杆菌均无交叉反应。KPC 基因 检测结果与碳氢酶烯水解酶基因 NDM、SME、VIM、IMP、OXA-48 均无交叉反应。
14 | sCD25/sCD40L/ sCD130/sTREM-1联合检测试剂盒（流式荧光发光法) | 100人份/盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司流式细胞仪BriCyte E6 | 1.检测可溶性炎症因子数：同时检测4种； 2.标本要求:血清或EDTA抗凝血浆，标本量≤25微升； 3.时间要求：实验时间＜3.5小时，实验标本可当天获取报告结果； 4.试剂盒内包含定量校准品，可选配质控品；试剂2-8℃避光保存，有效期12个月，开瓶后，2-8℃避光可保存30天；校准品、质控品2-8℃保存，有效期18个月； 5.实验过程人工操作步骤少，要求加样后孵育次数≤2次，孵育后洗涤次数≤1次； 6.离心机、移液器、上样管，恒温摇床以外，无需额外添置其他配套设备或耗材； 7.避光震荡孵育； 8.具有二类医疗器械注册证；
15 | TGF-α/TGF-β1/CXCL12/VEGF/GM-CSF/G-CSF联合检测试剂盒（流式荧光发光法) | 100人份/盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司流式细胞仪BriCyte E6 | 1.检测因子数：同时检测6种； 2.标本要求:血清或EDTA抗凝血浆，标本量≤25微升； 3.时间要求：实验时间＜3.5小时，实验标本可当天获取报告结果； 4.试剂盒内组分齐全，包含定量校准品，质控品课选配； 5.检测方法学为流式荧光发光法； 6.实验过程人工操作步骤少，要求加样后孵育次数≤2次，孵育后洗涤次数≤1次； 7.离心机、移液器、上样管、震荡器以外，无需额外添置其他配套设备或耗材； 8.孵育过程：室温避光震荡孵育； 9.实验过程前无需额外配置洗涤液、缓冲液； 10.试剂盒各组分具有二类医疗器械注册证。
16 | 免疫球蛋白G亚类检测试剂盒（流式荧光发光法) | 四联检，100人份/盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司流式细胞仪BriCyte E6 | 1.检测因子数：同时检测4种； 2.标本要求:血清，标本量≤25微升； 3.时间要求：实验时间＜1.5小时，实验标本可当天获取报告结果； 4.试剂盒内组分齐全，包含定量校准品以及质控品； 5.检测方法学为流式荧光发光法； 6.实验过程人工操作步骤少，要求加样后孵育次数≤1次，孵育后洗涤次数≤1次； 7.离心机、移液器、上样管、震荡器以外，无需额外添置其他配套设备或耗材； 8.孵育过程：室温避光孵育； 9.实验过程前无需额外配置洗涤液、缓冲液； 10.试剂盒各组分具有二类医疗器械注册证。
17 | HLA-B27/CD3检测试剂盒（流式细胞仪法-FITC/PerCP) | 50测试/瓶 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司流式细胞仪BriCyte E6 | 1.标本用量：只需50 µL全血+20 µL试剂充分混匀反应； 时间要求：实验时间＜1小时，实验标本可当天获取报告结果； 2.储存条件：2~8℃避光保存，有效期 12 个月。 3.规格：液态Ⅰ型、液态Ⅱ型：20 人份/盒、50 人份/盒、100 人份/盒； 冻干Ⅰ型、冻干Ⅱ型：10 人份/盒、20×1 人份/盒、2×10 人份/盒、50 人份/盒、100 人份/盒。规格中有自带质控微球。 4.抗体要求：FITC标记的HLA-B27、 PE标记的 CD3、HLA-B7单克隆抗体 5.用途：用于定性检测全血样本中人类白细胞抗原 B27（HLA-B27）。 6.试剂性能：重复性CV 均≤10%； 批间差，用 3 个批号的试剂检测同一参考品，CV≤10%。 7.获得NMPA二类证。
18 | 白介素-2RA/白介素-18/白介素-33/白介素-23/白介素-27/白介素-22检测试剂盒（多重微球流式免疫荧光发光法） | 100人份/盒 | 贝克曼Navios 10 COLORS/3 LASER
19 | 白血病相关15种融合基因检测试剂盒(荧光RT-PCR法) | 20 测试/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司全自动医用PCR分析系统SLAN-96P
20 | 无血清淋巴细胞培养基 | 5ml/瓶；30瓶/盒 | Thermo Fisher Scientific (Asheville)LLC二氧化碳培养箱311
21 | 细胞保存液 | 5ml/管 | Thermo Fisher Scientific (Asheville)LLC二氧化碳培养箱311
22 | 羊水细胞培养基 | 100ml/瓶 | Thermo Fisher Scientific (Asheville)LLC二氧化碳培养箱311
23 | 吉姆萨染液 | 250ml/瓶 | 无
24 | 淋巴细胞培养基 | （S.001-29)5ml/支，50支/盒 | Thermo Fisher Scientific (Asheville)LLC二氧化碳培养箱311
25 | 淋巴细胞培养基 | （S.001-22)5ml/支，50支/盒 | Thermo Fisher Scientific (Asheville)LLC二氧化碳培养箱311
26 | BCR/ABL(DF)融合基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 20人份/盒 | 奥林巴斯(中国)有限公司荧光显微镜BX53F2 | 1.适用范围;运用于需要通过FISH检测实现辅助诊断，用药指导，预后判断的患者。 2.适用样本类型：石蜡组织，骨髓血，外周血样本等 3.储存条件：零下20摄氏度避光存储。 4.规格包装、有效期：12-18个月 5.辅助试剂：搭配不需要配置的即用型胃蛋白酶 6.线性范围：探针灵敏度大于98%、特异性大于98%。 7. 检测原理：碱基互补配对。 8.适配的荧光波长：DAPI（367/452）、Green（496/520）及Orange（552/576）
27 | 骨髓增生异常综合征染色体及基因异常检测试剂盒（原位杂交法） | 5人份/盒 | 奥林巴斯(中国)有限公司荧光显微镜BX53F2 | 1.适用范围;运用于需要通过FISH检测实现辅助诊断，用药指导，预后判断的患者。 2.适用样本类型：石蜡组织，骨髓血，外周血样本等 3.储存条件：零下20摄氏度避光存储。 4.规格包装、有效期：5人份 /盒，12-18个月 5.辅助试剂：搭配不需要配置的即用型胃蛋白酶 6.线性范围：探针灵敏度大于98%、特异性大于98%。 7. 检测原理：碱基互补配对。 8.适配的荧光波长：DAPI（367/452）、Green（496/520）及Orange（552/576）
28 | 人SLCO1B1、APOE基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 50人份/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司全自动医用PCR分析系统SLAN-96P | 1.检测SLCO1B1和APOE两个基因 2.实验方法：PCR-荧光探针法 3.最低检测限:样本DNA浓度5ng/uL，即10ng样本中能准确检出对应的基因型。 4.对携带同基因不同位点多态性(SLCO1B1 rs2306283 和 ApoE rs4420638)的样本、携带不同基因多态性(MTHFR rs1801133 和 CYP2C19 rs4244285)的样本以及试剂盒各多态性位点之间均无交叉反应。 5.具备国家医疗器械注册证（体外诊断试剂3类）。
29 | 人CYP2C19基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 50人份/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司全自动医用PCR分析系统SLAN-96P | 1.可检测CYP2C19*2 CYP2C19*3 CYP2C19*17三个位点 2.实验方法：PCR-荧光探针法 3.最低检测限:样本DNA浓度5ng/uL，即10ng样本中能准确检出对应的基因型。 4.特异性:本试剂盒对 CYP2C19*5 rs56337013 位点，MTHFR rsI801133 位点，SLCO1B1 rs2306283 位点，CYP2C9*2 rs1799853 位点，CYP2C9*3 rs1057910 位点均无交叉反应。 5.具备国家医疗器械注册证（体外诊断试剂3类）。
30 | 人CYP2C9、VKORC1基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 50人份/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司全自动医用PCR分析系统SLAN-96P | 1.可检测CYP2C9*3、VKORC1 G＞1639A位点2个位点 2.实验方法：PCR-荧光探针法 3.最低检测限:样本DNA浓度5ng/uL，即10ng样本中能准确检出对应的基因型。 4.特异性：试剂盒对携带同基因不同位点多态性(CYP2C9*5 和 VKORC1 C1173T)的样本、携带不同基因多态性(MTHFR rS1801133和CYP2C19 rs4244285)的样本以及试剂盒内各多态性检测位点之间均无交叉反应。 5.具备国家医疗器械注册证（体外诊断试剂3类）。
31 | 细胞因子联合检测试剂盒(流式荧光发光法) | 十二联检，100人份/盒 | 北京层浪科技有限公司流式细胞仪LongCyte2060 | 1.试剂盒内包含定量校准品;质控品选配； 2.产品技术成熟，荧光二抗出厂前已制备，无需在实验中孵育结合； 3.实验过程人工操作步骤少，要求加样后孵育次数1次，孵育后洗涤次数1次； 4.离心机、移液器、上样管以外，无需额外添置其他配套设备或耗材； 5.静置避光孵育，无需震荡孵育； 6.具有二类医疗器械注册证； 7.性能验证：12因子收集总微球数≥6000个
32 | 细胞因子联合检测试剂盒(流式荧光发光法) | 六联检，100人份/盒 | 北京层浪科技有限公司流式细胞仪LongCyte2060 | 1.试剂盒内包含定量校准品;质控品选配； 2.产品技术成熟，荧光二抗出厂前已制备，无需在实验中孵育结合； 3.实验过程人工操作步骤少，要求加样后孵育次数1次，孵育后洗涤次数1次； 4.离心机、移液器、上样管以外，无需额外添置其他配套设备或耗材； 5.静置避光孵育，无需震荡孵育； 6.具有二类医疗器械注册证； 7.性能要求：单人份试剂6因子收集总微球数≥3000个