## 1
6.遴选清单
序号 | 试剂名称 | 规格（包括但不限于所列规格） | 试剂适用设备 （设备品牌+名称+型号） | 备注
1 | 分枝杆菌药敏罗氏培养基（培养法） | 24支/盒 | 手工操作 | 1、有质控；2、能提供足够试用样品并能完成相关性能验证。3、参加室间质评
2 | 分枝杆菌药敏检测试剂盒（培养法） | 10人份/盒 | 手工操作 | 1、有质控；2、能提供足够试用样品并能完成相关性能验证。3、参加室间质评
3 | 真菌药敏检测试剂盒（比色/比浊法） | 10测试/盒 | 手工操作 | 1、有质控；2、能提供足够试用样品并能完成相关性能验证。3、参加室间质评;4、配置加样装置
4 | 沙保氏琼脂平板 | LS0409型 9cm；10块/包 | 手工操作 | 能提供足够试用样品并能完成相关性能验证。
5 | MH琼脂平板 | 9cm平板；10块/包 | 手工操作 | 能提供足够试用样品并能完成相关性能验证。
6 | HER2基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 10人份/盒 | Cytelligen , 原位杂交仪，TDH-500 | 1.适应症：乳腺癌和胃癌 2.伴随诊断：有胃癌伴随诊断三类证 3.检测原理：碱基互补配对。 探针颜色、绿色，红色。 4.该试剂为国家CFDA三类证，证号为：国械注准20213400138 5：储存条件：零下20摄氏度避光存储。 6：结果质量达标标准：1.信号亮度可判读; 2.杂交效率大于75%; 3.无影响判读的杂点。 7：探针质检：探针灵敏度大于98%、特异性98%、准确度100%。 8：合格探针：出具合格的质检报告；对于一个新批次试剂盒，必须先做质控片；内对照;外对照。 质控：荧光原位杂交相关的仪器和设备需定期维护、校验；应建立完善的 SOP，并做好检测情况的记录；规范化的操作程序和标准化的结果判读；每次检测都必须同时做质控片，质控片必须和病例样本一同操作，来对比操作的过程；对于一个新批次试剂盒，必须先做质控片，验证其质量。 9：该试剂盒适用于安必平6612全自动玻片处理系统上机使用。 10：标配：除招标试剂外，随货配送相关的辅助试剂，包括DAPI,无需配置的即用型胃蛋白酶等。
7 | MYC（8q24）/BCL6（3q27）/BCL2（18q21）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | Cytelligen , 原位杂交仪，TDH-500 | 1. 适用范围;运用于淋巴瘤患者检测MYC基因的断裂。 2. 适用样本类型：石蜡组织，骨髓血，外周血样本等 3. 储存条件：零下20摄氏度避光存储。 4. 规格包装、有效期：5人份 /盒，18个月 5.相对偏差：结果质量达标标准：1.信号亮度可判读; 2.杂交效率大于75%; 3.无影响判读的杂点。 6.线性范围：探针灵敏度大于98%、特异性98%。 7. 检测原理：碱基互补配对。 8.探针标配不需要配置的即用型胃蛋白酶。
8 | 人Twist1基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法） | 20人份/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司，PCR仪，SLAN-96P | 1、试剂盒最低检出限可达到：在20ng/40μL水平下能检测出1%的BRAF基因突变。 2、使用试剂盒重复检测精密度参考品10次，检测结果应为阳性，且Ct值的变异系数（CV）≤5%。3、单孔检测可实现其它试剂盒双孔分型效果 4、灵敏度高可检测出1%的B-raf基因突变 5、性能稳定批内变异系数（CV）≤5%
9 | 人类BRAF基因突变检测试剂盒（荧光PCR法） | 20测试/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司，PCR仪，SLAN-96P
10 | 人类EGFR/ALK/ROS1基因突变联合检测试剂盒（荧光PCR法） | 8测试/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司，PCR仪，SLAN-96P | (1)试剂盒以非小细胞肺癌样本DNA和RNA为检测对象，获批可用于体外定性检测样本中EGFR、ALK和ROSI基因的16种热点突变。 (2)方法学：荧光PCR法 (3)样本类型：FFPE (4)开放试剂，获批适用机型≥4种 (5)试剂盒对7.5~15ngFFPE样本DNA中含有1%的EGFR基因突变和0.09~4.5 μgFFPE样本RNA 中含有450 copies的ALK基因融合、ROS1基因融合装甲RNA 均可准确检出。 (6)试剂盒覆盖范围内的所有突变类型间不存在交叉反应。 (7)试剂盒与 HER2基因突变、RET基因融合之间无交叉反应。 (8)试剂盒获得市场验证，获批时间＞5年 (9)试剂盒已获得（NMPA）三类注册证
11 | 人类EGFR基因突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 12人份/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司，PCR仪，SLAN-96P | 1，检测人类EGFR基因常检的11种突变。2，检测试剂需包含内标系统，可检测内标基因。3，使用样本为新鲜/冻存组织、石蜡切片。4，试剂中包含弱阳性对照及空白对照。5，反应体系中包含有有效控制操作污染的组分,有dUTP-UNG酶成分,冻融次数大于5次。
12 | 人类EML4-ALK融合基因检测试剂盒 （PCR-荧光探针法） | 20人份盒 | 上海宏石医疗科技有限公司，PCR仪，SLAN-96P | 1，检测人类ALK基因常见的12种融合突变。2，检测试剂需包含质控系统，可监测质控。3，使用样本为新鲜/冻存组织、石蜡切片。4，试剂中包含弱阳性对照及空白对照。5，反应体系中包含有有效控制操作污染的组分,有dUTP-UNG酶成分。冻融次数大于5次。
13 | 人类KRAS/NRAS/PIK3CA/BRAF基因突变联合检测试剂盒（荧光PCR法） | 6测试/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司，PCR仪，SLAN-96S | (1)试剂盒获批用于定性检测结直肠癌样本DNA中人类KRAS基因第2、3、4外显子上12种体细胞热点突变、人类NRAS基因第2和3外显子上3种热点体细胞突变、人类PIK3CA基因20号外显子的H1047R热点体细胞突变和人类BRAF基因15号外显子的V600E热点突变。 (2)方法学：荧光PCR法 (3)样本类型：FFPE (4)开放试剂，获批适用机型≥5种 (5)可以检出10ng DNA样品中含量低至1%的KRAS/NRAS/PIK3CA/BRAF基因突变。 (6)与10 ng野生型人类基因组DNA无非特异反应。 (7)试剂盒与HRAS基因之间无交叉反应。 (8)试剂盒获得三类医疗器械注册证
14 | 人类KRAS基因7种突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 12人份/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司，PCR仪，SLAN-96P | 1，检测人类KRAS基因常见的7种突变。2，检测试剂需包含内标系统，可检测内标基因。3，使用样本为新鲜/冻存组织、石蜡切片。4，试剂中包含弱阳性对照及空白对照。5，反应体系中包含有有效控制操作污染的组分,有dUTP-UNG酶成分,冻融次数大于5次。
15 | 人类NRAS基因突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 12人/份盒 | 上海宏石医疗科技有限公司，PCR仪，SLAN-96P | 1，检测人类NRAS基因常见的9种突变(用于体外定性检测样本中 NRAS 基因 2、3、4 号外显子（密码子12、13、59、61、117、146）上的 NRAS基因 9 种突变)。2，检测试剂需包含内标系统，可检测内标基因。3，使用样本为新鲜/冻存组织、石蜡切片。4，试剂中包含弱阳性对照及空白对照。5，反应体系中包含有有效控制操作污染的组分,有dUTP-UNG酶成分,冻融次数大于5次。
16 | 人类PIK3CA基因突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 12人份/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司，PCR仪，SLAN-96P | 1，检测人类PIK3CA基因常见的5种突变。2，检测试剂需包含内标系统，可检测内标基因。3，使用样本为新鲜/冻存组织、石蜡切片。4，试剂中包含弱阳性对照及空白对照。5，反应体系中包含有有效控制操作污染的组分,有dUTP-UNG酶成分,冻融次数大于5次。
17 | 人类ROS1基因融合检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20人份/盒 | 上海宏石医疗科技有限公司，PCR仪，SLAN-96P | 1，检测人类ROS1基因常见的14种融合突变。2，检测试剂需包含质控系统，可进行样本质控监测。3，使用样本为新鲜/冻存组织、石蜡切片。4，试剂中包含弱阳性对照及空白对照。5，反应体系中包含有有效控制操作污染的组分,有dUTP-UNG酶成分,冻融次数大于5次。
18 | 单纯疱疹病毒1型脱氧核糖核酸（HSV1 DNA）液体室内质控品（S2） | 20管/盒 |  | 非医疗器械管理
19 | 单纯疱疹病毒2型脱氧核糖核酸（HSV2 DNA）液体室内质控品（S2） | 20管/盒 |  | 非医疗器械管理
20 | EB病毒脱氧核糖核酸(EBV DNA)液体室内质控品（S2） | 20管/盒 |  | 非医疗器械管理
21 | 人巨细胞病毒脱氧核糖核酸（HCMV DNA）液体室内质控品（S2） | 20管/盒 |  | 非医疗器械管理
22 | 2019 新型冠状病毒核糖核酸（2019-nCoV RNA）液体室内质控品（S2） | 20管/盒 |  | 非医疗器械管理
23 | 沙眼衣原体脱氧核糖核酸（CT DNA）液体室内质控品（S2） | 20管/盒 |  | 非医疗器械管理
24 | 解脲脲原体脱氧核糖核酸（UU DNA）液体室内质控品（S2） | 20管/盒 |  | 非医疗器械管理
25 | B族链球菌脱氧核糖核酸（GBS DNA）液体室内质控品（S2） | 20管/盒 |  | 非医疗器械管理
26 | 2.0ml透明离心管 | MCT-200-C，500支/包，10包/箱 |  | 非医疗器械管理
27 | 0.2mlPCR透明管(平盖) | PCR-02-C |  | 非医疗器械管理
28 | 滤芯吸头 | 1000uL，96支/盒，50盒/箱 | 单道:EPPENDORF-RESEARCH PLUS-1000uL , DRAGON LAB1000uL | 非医疗器械管理
29 | 滤芯吸头 | 200uL，96支/盒，50盒/箱 | 单道:EPPENDORF-RESEARCH PLUS-200uL , DRAGON LAB200uL；8道：EPPENDORF-5RESEARCH PLUS-5-100uL,BIO-DL-ADONIS5-100uL | 非医疗器械管理
30 | 滤芯吸头 | 100uL，96支/盒，50盒/箱 | 单道:EPPENDORF-RESEARCH PLUS-100uL , DRAGON- LAB100uL；8道：EPPENDORF-RESEARCH PLUS-5-100uL,BIO-DL-ADONIS5-100uL | 非医疗器械管理
31 | 滤芯吸头 | 10uL加长，96支/盒，50盒/箱 | 单道:EPPENDORF-RESEARCH PLUS-10uL ,DRAGON- LAB10uL | 非医疗器械管理
32 | 移液吸嘴 | 200ul | 无 | 非医疗器械管理