## 包一化学清洗消毒产品
附件：拟购2026-2028年后勤物资协议供货服务项目（总务其他材料）技术参数要求及报价明细清单
包一：化学清洗消毒产品
序号 | 物资名称 | 规格及技术参数 | 计量单位 | 单价（元）含税、含送货上门等一切费用 | 样品要求 （需提供的打√）
1 | 磷酸二氢钠 | AR 500G/瓶 分析纯 含量不小于99% | 瓶
2 | 磷酸氢二钠 | AR 500G/瓶 分析纯 含量不小于99% | 瓶
3 | 硫酸铝钾 | 500g/瓶 分析纯 含量不小于99% | 瓶
4 | 碘酸钠 | 500g/瓶 分析纯 含量不小于99% | 瓶
5 | 碳酸锂 | 500ML/瓶 分析纯 含量不小于99% | 瓶
6 | 中性树胶 | 100ML/瓶 | 瓶
7 | 香柏油 | 25ml 折光率：1.5148-1.5152 酸值＜60 | 瓶
8 | 牙科用毛刷 | 中号 小号 100支/桶 4桶/盒 | 桶
9 | 苏木素 | 10g 含量＞80% 含水量3.0-7.0% 进分装 | 瓶
10 | 碘甘油 | 容量：20ml 含碘： 0. 90%〜1. 10%(g/ml) | 瓶
11 | 碘酚复合抑菌液 | 容量：10ml 碘：10mg/ml 苯酚：96%-98%（g/ml） | 瓶
12 | 樟脑苯酚抑菌液 | 20ml 乙醇：70%-80%(v/v) 苯酚含量：4.5%(v/v) | 瓶
13 | 根管抑菌剂 | 粉15g+液10ml | 盒
14 | 包埋剂（OCT胶） | 容量：118ML/瓶 Polyvinyl Alcohol：5-15% Polyethyiene glycol：1-10% Non-reactive ingredient：75-95% | 瓶
15 | 搅拌碗 | 加厚， 内壁光滑， 外壁不打滑，110mm左右 | 个
16 | 失活剂（慢） | 1g 多聚甲醛 | 瓶
17 | 碘仿抑菌粉 | 18g | 瓶
18 | 丁香油 | 20ml | 瓶
19 | 多聚甲醛干髓抑菌液（I型） | 10g+10ml/盒 | 盒
20 | 干髓抑菌剂 | 粉10g+液10ml | 盒
21 | 失活剂（快） | 1g 三聚甲醛 | 瓶
22 | 伊红 | 25g/瓶 含量不小于80% | 瓶
23 | 除丁克 | 10ml | 瓶
24 | 根管润滑剂 | EDTA-5ml | 支
25 | 氢氧化钙根管消毒剂 | 粉5g+液6ml | 盒
26 | 单头微孔刷 | 适合1.0~1.8mm内窥镜钳道，毛刷直径2.0mm，导管直径1.0mm，长度1000mm，可重复使用50次及以上，不易脱毛。 | 支
27 | 双头清洁刷 | 适合2~2.8mm内窥镜钳道，白色滴塑头。可重复使用50次及以上，不易脱毛。 | 支
28 | 多酶清洗剂（供应室） | 容量：2500ML/桶 1、主要成分：蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶、非离子表面活性剂、缓蚀剂等。 2、 按比例稀释后，形成中性偏碱性工作液PH≥7 3、不含磷，易漂洗，无残留，低泡，适用于手洗、机洗、超声波清洗； 4、适用于新华高效全自动清洗消毒器 (Super 6000) | 桶 |  | √
29 | 多酶清洗剂（内镜室） | 容量：5L/桶 内镜专用多酶清洗剂 1、主要用于软式、硬式内窥镜及外科器域的清洗，有效仰制和去除生物膜。主要成分：蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶、非离子表面活性剂、缓蚀剂等。 2、 按比例稀释后，形成中性偏碱性工作液PH≥7 3、不含磷，易漂洗，无残留，低泡，适用于手洗、机洗、超声波清洗； 4、适用于奥立智ALED02型机器。 | 瓶
30 | 医疗器械润滑防锈剂 | 容量：2500ml/桶 1、主要成分：水溶性乳化天然矿物油、非离子表面活性剂。 2、 产品特性：优良的水溶性，对任何灭菌因子的穿透无影响。无硅配方，不产生白斑。乳液型产品，化学性质稳定。 3、适用于金属器械、物品的手工/喷淋润滑、保养、防锈。 4、对人体无害无刺激性。 | 瓶 |  | √
31 | 精密PH试纸（5.5-9.0） | PH值 5.5-9.0 | 本
32 | 过氧乙酸有效浓度测定试纸 | 50-2000mg/L | 盒
33 | 过氧乙酸残余浓度测定试纸 | 0-40mg/L | 盒
34 | 一次性过氧化氢湿巾 | 规格：20cm*20-25cm 60片/包 18包/箱 | 包
35 | 草酸铵(AR) | 500g | 瓶
36 | 乙二胺四乙酸二钾（EDTA二钾AR) | 100g | 瓶
37 | 水垢去除剂 | 5L 主要成份：特效酸性物质、表面活性剂； 适用范围：1.医用不锈钢手术器械和诊疗器械的常规性除垢和针对性除垢。 2.适用于各种自动清洗机使用硬水后残留水垢的去除。 3.消毒器、灭菌器及其他设备的除垢。 | 桶 |  | √
38 | 5-磺基水杨酸 | 100G/瓶/AR | 瓶
39 | 总氯测定试剂盒 | 0.1-10mg/L，50次/盒 | 盒
40 | 总氯测定试剂盒 | 0.05-1mg，50次/盒 | 盒 |  | √
41 | 软水硬度测定试剂盒 | 0.4-20mg/L，50次/盒 | 盒

## 包二医疗器械锐器保护
包二：医疗器械锐器保护、检验检测辅助材料
序号 | 物资名称 | 规格及技术参数 | 计量单位 | 单价（元）含税、含送货上门等一切费用 | 样品要求 （需提供的打√）
1 | 加压袋 | 规格：500ml MX4705 材质：聚氨酯材质，360°加压，液面可视，压力输出均匀； VELCRO尼龙搭扣，固定软包液体袋紧密牢固；0-700MMHG加压范围，均匀施压，确保大流量液体输送；采用三通开关，压力释放方便；环形囊结构对液体袋加压，为有效液体管理提供均匀一致流速。 | 个 |  | √
2 | 放射个人剂量盒夹 | TLD469（工作时配带可以监测记录射线剂量） | 个
3 | 氧气袋 | 42L，尺寸760*500mm，工作压力10.6kPa，爆破压力：不小于16kPa，材料：尼龙布。 | 个 |  | √
4 | 医疗器械锐器保护套 （透明色带显影线） | 规格：4.5*7.2*45 医用耐高温硅胶材料，透明色带显影线 ，软硬度适中。 1000个/盒 | 个
5 | 医疗器械锐器保护套 （透明色带显影线） | 规格：2.4×4.6×35mmT 医用耐高温硅胶材料，透明色带显影线 ，软硬度适中。 3000个/盒 | 个
6 | 医疗器械锐器保护套（透明色带显影线） | 规格：4.5*7.2*24mmT 医用耐高温硅胶材料，透明色带显影线 ，软硬度适中。 1500个/盒 | 个 |  | √
7 | 压舌板保护套 | 90mm 软硬度适中，医用耐高温硅胶材料。 100个/盒 | 个
8 | 开口器保护套 | 60mm 软硬度适中，医用耐高温硅胶材料。100个/盒 | 个
9 | 舌钳保护套 | 软硬度适中，医用耐高温硅胶材料。 200个/盒 | 个
10 | 高压蒸汽灭菌封包胶带 | 规格：20mm*50m 10卷/盒 以进口皱纹纸原材料，选用特殊压敏胶制作而成，用于灭菌包的封包。胶带粘性良好、牢固，物理强度大，耐高温，不易自动开封。使用范围:适用于高温高压蒸汽灭菌和环氧乙烷低温灭菌。 | 卷
11 | 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂 | 30支/盒.铝箔袋 优级纯GR 试验菌为嗜热脂肪杆菌ATCC7953，菌含量为1×106～5×106cfu。在50℃，2.3mg/L H2O2灭菌条件下D值为0.75～8秒。必须适合STERRAD VELOCITY过氧化氢低温等离子体灭菌用生物阅读器，型号43220使用 | 支
12 | 灭菌包外化学指示胶带 | 规格：20mm*50m 以皱纹纸为背衬，能延伸，可书写记录，无毒。适用温度(121℃,10分钟)和(134℃,2分钟)。 | 卷
13 | 高温指示标签纸 | 1.规格：约60*80mm（80*60mm），不少于500张/卷，双层粘贴；三防可移。 2.材质合成纸，经过高温灭菌炉灭菌后，所打印标签文字，不出现模糊情况； 3.需具备安全测评报告，全国消毒产品网站上备案； 4.四角均有切口，方便贴粘； 5.在灭菌出炉后，不得出现飞标； 6.在灭菌出炉后，不得出现起翘、脱胶； 7.不含铅，并出具检测报告； | 卷
14 | 低温指示标签纸 | 规格：约60*80mm（80*60mm），不少于300张/卷，双层粘贴；三防可移。 2.材质合成纸，经过高温灭菌炉灭菌后，所打印标签文字，不出现模糊情况； 3.需具备安全测评报告，全国消毒产品网站上备案； 4.四角均有切口，方便贴粘； 5.在灭菌出炉后，不得出现飞标； 6.在灭菌出炉后，不得出现起翘、脱胶； 7.不含铅，并出具检测报告； | 卷

## 包三一次性消耗品
包三：一次性消耗品
序号 | 物资名称 | 规格及技术参数 | 计量单位 | 单价（元）含税、含送货上门等一切费用 | 样品要求 （需提供的打√）
1 | 一次性吸头 200ul | 规格：6*50mm 200ul 1000个/包，20包/箱 材料：聚丙烯 | 个
2 | 一次性吸头 300ul | 规格：300ul/1000人份， 材料：聚丙烯 | 个
3 | 一次性尿杯（大号） | 40ml 软质 400个*25 10000个/箱 材料：PET | 个
4 | 一次性尿杯（带盖） | 60ml 50个/包 内径52mm，高度34.8mm，PVC | 个 |  | √
5 | 一次性尿杯（旋盖） | 40ml(螺旋盖） 50只/包*16包 800个/箱 材料：（聚丙烯）pp材质 | 个 |  | √
6 | 一次性无菌尿杯(旋盖） | 40ml(螺旋盖） 50只/包*16包 800个/箱, 每个无菌独立包装， 材料：（聚丙烯）pp材质 | 个
7 | 一次性尿杯（软质） | 40ml 软质 1000个/包 10包/箱 材料：pp材质 | 箱 |  | √
8 | 一次性无菌痰杯 | 规格：外径约46mm，高约43mm.容量：40ml 1000个/箱 ,每个无菌独立包装， 材料：（聚丙烯）pp材质 | 个
9 | 一次性无菌痰杯 | 外径约：50mm.高约58mm，容量:60ml 旋盖 50个/包 600个/箱 ,每个无菌独立包装， 聚丙烯 | 个
10 | 一次性吸管（巴氏吸管） | 40ml(螺旋盖） 50只/包*16包 800个/箱 材料：（聚丙烯）pp材质 | 支
11 | 载玻片（PCR粘附) | 50片/盒 超白玻璃材质 25X75mm，1mm-1.2mm 45°角,抛光边,彩色涂装，粘附性强。 | 盒
12 | 载玻片（1.2mm(磨砂） 7107) | 50片/盒 规格：7107 尺寸：25.4x76.2mm(1"x3") 厚度:1-1.2mm、 产品材质 :超白玻璃 产品形状 :单头双面磨砂，磨砂边 | 盒
13 | 载玻片（1.2mm(磨砂） 7105) | 50片/盒 规格：7105 尺寸：25.4x76.2mm(1"x3") 厚度:1-1.2mm、 产品材质 :超白玻璃 产品形状 :单头双面磨砂，磨砂边 | 盒 |  | √
14 | 载玻片（1.2mm 7101) | 50片/盒 40盒/箱 产品尺寸:25.4x76.2mm(1"x3") 厚 度1:1-1.2mm、产品材质:玻璃 产品形状:呈长方形，较薄，透光性较好 | 盒
15 | 盖玻片 | 100片/盒 120盒/箱 产品规格：24*50mm 厚度：0.13-0.17mm 产品材质:玻璃 产品形状:长方形状，锁水性好 高清晰度 透光性良好 | 盒
16 | 盖玻片 | 200片/盒 120盒/箱 产品尺寸： 24x24mm 厚度0.13-0.17mm 产品材质:超白玻璃 产品形状:正方形状，锁水性好 高清晰度 透光性良好 | 盒 |  | √
17 | 塑料包埋盒 | POM聚甲醛塑料 带盖（加厚40*6*28mm） 500个/包 8000个/箱 | 个
18 | 病理一次性刀片 | Ultra 产品规格:80*8mm(长*宽) 产品包装:50片/盒 产品厚度:0.25mm 切割角度 : 34° MX35 Ultra 高级窄型一次性石蜡切片机刀片可用于切割硬质组织和优质薄型切片。 | 盒
19 | 切片石蜡 | 10KG/箱 1kg/包 (产品材质) :高品质石蜡于高分子聚合物通过先进工艺复合而成。熔点:58-60°C 产品特征 :韧性高，硬度适中，渗透率好，且不含DMSO | 箱
20 | 玻璃试管 | 12*75mm 100支*50盒 5000支/箱 | 支
21 | PE塑料试管 | 13*78mm 5000支/箱 | 支
22 | UXL100表面采样棒 | 10支/包，适用于设备ATP荧光检测仪LX25 | 包
23 | 广口精液杯 | 医疗级PP或PS材质， 90ml 300支/件 | 支
24 | 滴管 | PE材质 3ml 6000支/箱 | 支
25 | 输液瓶口贴 | 约2.8*2.8cm 20片/袋 20袋/盒 | 片
26 | AQT200水质采样棒 | 10支/包，适用于设备ATP荧光检测仪LX25 | 包
27 | 一次性灭菌擦手巾 | 100米/卷*25cm 6卷/箱；须配全自动感应出纸机 | 卷 |  | √
28 | 气门芯 | 100条/包，用于新生儿脐带结扎的橡胶胶圈，核心作用是通过弹性压迫阻断脐带血流，实现快速有效止血并降低感染风险。 | 包
29 | 组织包埋盒 | 0.26*0.26mm 100个/盒 | 盒
30 | 冻存管 | PP材质 1.8ml，100个/包 | 支
31 | 冻存盒 | PP材质 100孔 | 盒
32 | 冻存管 | PP材质 5ml，100个/包 | 支
33 | 牙齿抛光膏 | 40g/支 | 支