湛江中心人民医院手术室升级改造项目
信息化建设需求

根据《湛江市发展和改革局关于手术室升级改造项目可行性研究报告的批复》（湛发改投审〔2026〕3号）及医院《手术室升级改造项目可行性研究报告》要求，我院医技楼5层手术室及12号楼8层手术室升级改造项目拟在近期启动，其中医疗信息系统建设是本次改造的核心内容之一，涵盖数字化手术室系统、手术室行为管理系统两大板块。为确保信息化建设与土建改造同步推进、无缝衔接，保障项目按期高质量交付，诚邀符合资格条件的供应商报名参与调研和报价。具体事项如下：
一、项目信息化建设的背景与目标 
本次改造拟将医技楼5层10间30万级手术室升级为万级，新建1间百级达芬奇机器人手术室，同步对两层手术室的信息系统进行全面升级。建设目标为：
1、打通院内HIS、LIS、PACS、麻醉系统、电子病历、院感系统数据壁垒，实现信息双向互通、自动同步，消除信息孤岛，实现手术全流程数字化管理。
2、实现术前、术中、术后全流程数字化闭环管理，替代传统纸质登记，做到全程数据留痕、可追溯、可质控；
3、完成手术室软硬件设备一体化集成联动，简化操作流程，降低人工差错率；
4、搭建智能预警与数据可视化平台，实现手术质量、院感指标、设备运行、科室效率的智能化监管；
5、通过手术行为管理系统识别人员身份，规范人员进出、衣鞋领用流程，降低手术室感染风险；
6、依托4K数字化平台支撑达芬奇机器人手术、远程示教及多学科会诊，助力医院高水平建设。
二、项目建设内容 
（一）数字化手术室系统建设
1、硬件部署：完成7间手术室（胸外科、骨科、颅脑、心脏手术及达芬奇机器人手术室等）的4K术野影像、内镜影像、手术全程音视频实时采集、编码传输，画面清晰、低延迟、无卡顿；音视频资料自动分类存储、加密留存，支持权限管控、随时回放、剪辑导出，用于临床复盘、教学培训。
2、系统集成：打通数字化手术室系统与医院现有HIS、LIS、PACS、电子病历、手术麻醉信息系统的数据接口，实现患者信息、检验结果、影像资料的术中一键调取，支持手术排班信息自动同步至各手术室终端。
3、示教与远程会诊功能：搭建音视频交互平台，支持院内多学科会诊、院外专家远程会诊、手术直播示教，满足临床救治、学术交流、教学科研需求。
（二）手术室行为管理系统建设
1、硬件安装：完成医技楼5层、12号楼8层手术室的智能发衣机、发鞋机、回收机、智能更衣柜/鞋柜、门禁套件、信息显示屏等设备的安装与网络接入。
2、系统对接：实现手术行为管理系统与医院一卡通系统、手术排班系统的深度对接，确保人员身份自动核验、手术权限动态管控、衣鞋领用和回收记录可追溯。
3、数据管理：建立行为管理数据库，支持医护人员进出记录、衣鞋领用/归还状态、违规行为预警等数据的实时查询与统计，对接医院感染管理系统，满足院感监管要求。
（三）基础设施保障 
[bookmark: _GoBack]1、网络部署：配合土建改造，完成两层手术室的综合布线，确保数字化系统万兆主干、千兆到桌面的网络带宽，满足4K视频无延迟传输需求；为达芬奇机器人手术室预留双链路网络备份，保障手术网络安全。
2、机房与服务器配置：统筹部署手术行为管理系统服务器、存储设备，明确系统运维权限，制定数据备份与灾难恢复方案，确保系统稳定运行。
3、接口标准化：统一信息化设备的接口规范，预留未来新增设备（如后续采购的达芬奇机器人、其他高端手术设备）的系统接入能力，避免重复建设。
三、信息化施工与设备要求
所有弱电线路、信息点位、网络设备隐蔽敷设，贴合洁净手术室装修标准，无积尘死角、密封规整，线路标识清晰、便于运维。
网络设备稳定可靠、抗干扰、低延迟，可支撑术中影像传输、实时数据交互、远程会诊等高频场景稳定运行；
所有信息化软硬件均为医用级合规产品，具备完整资质、检测报告，适配医疗场景7×24小时不间断运行。
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